Análisis de Calcio por titulación con EDTA

1.- Generalidades.

El calcio es el 5º elemento en orden de abundancia en la corteza terrestre, su presencia en las aguas naturales se debe al su paso sobre depósitos de piedra caliza, yeso y dolomita. 
La cantidad de calcio puede variar desde cero hasta varios cientos de mg/l, dependiendo de la fuente y del tratamiento del agua. 
Las aguas que contienen cantidades altas de calcio y de magnesio, se les da el nombre de " aguas duras ".

Concentraciones bajas de carbonato de calcio, previenen la corrosión de las tuberias metálicas, produciendo una capa delgada protectora. Cantidades elevadas de sales de calcio, se descomponen al ser calentadas, produciendo incrustaciones dañinas en calderas, calentadores, tuberias y utensilios de cocina; también interfieren con los procesos de lavado doméstico e industrial, ya que reaccionan con los jabones, produciendo jabones de calcio insolubles, que precipitan y se depositan en las fibras, tinas, regaderas, etc. 
Es de interes que se consulte el tema de " Saturación y estabilidad con respecto al carbonato de sodio " ver: Indice de Langelier y de Ryznar. 
Por medio de tratamientos químicos o por intercambios iónicos, se puede reducir la cantidad de calcio y los iones asociados a la dureza, hasta niveles tolerables.

1.1.- Almacenaje de la muestra

En el caso de que se precipite el carbonato de calcio, se deberá redisolver, añadiendo unas gotas de HCl 1:1 Por lo demás, no se requieren cuidados especiales de almacenaje de la muestra, salvo las precauciones normales que eviten la contaminación de la muestra por los recipientes de muestreo.

1.2.- Campo de aplicación

Este método es aplicable a la determinación de Calcio en aguas de apariencia clara, su límite inferior de detección es de 2 a 5 mg/l como CaCO3, su límite superior, puede extenderse a cualquier concentración, diluyendo la muestra. 
  2.- Principios

Cuando se añade a una muestra de agua, ácido etilendiaminotetracético ( EDTA ) o su sal, los iones de Calcio y Magnesio que contiene el agua se combinan con el EDTA. Se puede determinar calcio en forma directa, añadiendo NaOH para elevar el pH de la muestra entre 12 y 13 unidades, para que el magnesio precipite como hidróxido y no interfiera, se usa además, un indicador que se combine solamente con el calcio.

En el análisis de calcio la muestra es tratada con NaOH 4N. para obtener un pH de entre 12 y 13, lo que produce la precipitación del magnesio en forma de Mg(OH)2. Enseguida se agrega el indicador muréxida que forma un complejo de color rosa con el ion calcio y se procede a titular con solución de EDTA hasta la aparición de un complejo color púrpura:

Reacciones :

Ca+2 + Mg+2 + NaOH (4N) --------->  Mg (OH)2 + Ca+2 
                       Ca+2  +  Murexide --------->  [Muréxide- Ca++] (color rosa)

[Muréxide - Ca++] + EDTA --------> [ EDTA - Ca+2 ] + Murexide 
                                                                                (color púrpura)

2.1.- Interferencias

Las siguientes concentraciones de iones no causan interferencias en este método:

- Cobre, 2 mg/l; ion ferroso, 20 mg/l; ion férrico, 20 mg/l; manganeso, 10 mg/l;

- zinc, 5 mg/l; plomo, 5 mg/l; aluminio, 5 mg/l; estaño, 5 mg/l.

- Los ortofosfatos, precipitarán al calcio al pH de la prueba.

- Estroncio y Bario interfieren.

3.- Aparatos

Este método no requiere de ningún aparato especial para ejecutarlo.

4.- Material

- 2 Matraces volumétricos de 1000 ml.

- 2 Matraces volumétricos de 100 ml.

- 1 Capsula de porcelana

- 1 Soporte con pinzas para bureta

- 1 Bureta de 25 ml.

- 2 Matraces Erlen Meyer de 125 ml.

- 1 Pipeta de 10 ml.

- 1 Frasco gotero

4.1.- Reactivos

Solución de NaOH 4N : 
Disolver 16 g de NaOH en agua destilada y aforar a 100 ml.

Indicador de Murexide : 
Mezclar 0.5 g de muréxide en  50 g de K2SO4

Solución de EDTA 0.01N : 
Disolver 2 g de EDTA ( sal disódica ) y 0.05 g de MgCl2. 6H2O en agua destilada 
y aforar a 1000 ml.

Solución de CaCl2 0.01N : 
Disolver 0.5 g de CaCO3 secado a 100 ºC. durante 2 horas y disolverlo en 10 ml de HCl  3N. Aforarlo a 1000 ml con agua destilada.

5.- Estandarización

Colocar 5 ml de muestra de la solución de CaCl2 0.01 N en un matraz erlenmeyer de 125 ml, añadirle 5 gotas de NaOH 4N, enseguida agregarle 50 mg de Murexide y finalmente titular con EDTA ( sal disódica ) hasta un cambio de vire de rosa a púrpura.

Fórmula para el cálculo de la normalidad de la solución de EDTA:

V1 x N1 
                          N2 = ---------------- 
                                        V2

N2 = Normalidad del EDTA 
V1 = ml de solución de CaCl2 
N1 = Normalidad de la solución de CaCl2 
V2 = ml gastados de la solución de EDTA

6.- Procedimiento

Colocar una alícuota de 5 ml. De agua en un matraz E.M. de 125 ml. 
Agregar 5 gotas de NaOH 4N.

Añadír 50 ml. De muréxide · Titular con EDTA 0.01 N. Hasta el vire rosa-púrpura

7.- Cálculos 
                                                V x N x 1000 
                   Meq/lt de Ca++ =  ---------------------- 
                                                       M 
Dónde : 
V = ml gastados de la solución de EDTA 
N = normalidad de la solución de EDTA 
M = ml de muestra de agua utilizada

Alícuotas de muestras dependiendo de su fuente:

| TIPO DE MUESTRA | CANTIDAD DE MUESTRA |
| --- | --- |
| Agua destilada | 50 ml |
| Agua purificada | 20 ml |
| Agua potable | 5 ml |
| Agua dura | 2 ml |
| Agua residual | 2 ml |
| Agua salina | 1 ml |

8.- Precisión

Este método tiene un error relativo de 1.9 % y una desviación estandar relativa de 9.2 %, tal como se determinaron en un estudio interlaboratorios.

9.- Bibliografía

American Society for testing and Materials. Annual book of Standards 1994 Determinación de dureza en agua. Metodo ASTM D 1126-92

Standard methods for the examinatión of water and waste water publicado por la APHA, 
Método 3500 Ca-D 1995 .