Determinación de SÍLICE

1.Generalidades

El sílicio es el segundo elemento más abundante del planeta y se encuentra en la mayoría de las aguas. 
Es el constituyente común de las rocas ígneas, el cuarzo y la arena. 
La sílice existe normalmente como oxido (como Si02 en la arena y como silicato Si03= ). Puede estar en forma insoluble, soluble y coloidal. 
Muchas aguas naturales continenen menos de 10 mg/l de sílice, algunas pueden llegar a contener hasta 80 mg/l. Las aguas volcánicas la contienen abundancia. 
El análisis de la sílice en el agua de alimentación de las calderas de alta presión, es de gran importancia para evitar la formación de depósitos duros de sílice en los tubos de las calderas y en las aspas de las turbinas de vapor. 
Es importante conocer el contenido de la sílice en aguas de uso industrial y aguas de desecho. 
Los análisis de la sílice, también proporcionan un método sensitivo para el control de la operación  los desmineralizadores de agua, ya que la sílice es una de las primeras impurezas que salen a través de una unidad agotada. 
Se puede eliminar la sílice del agua por intercambio iónico, destilación, tratamientos con cal, carbonato y magnesio. 
En ocasiones es usado para formar capas protectoras internas en las tuberías para inhibir la corrosión . 
No tiene efectos tóxicos conocidos.

1.1.- Almacenaje de la muestra

Las muestras deben ser tomadas y almacenadas en recipientes de polipropileno o polietileno de alta densidad, no se deben usar frascos de vidrio ya que este esta formado por un alto porcentaje de sílice que puede contaminar la muestra, especialmente a altas temperaturas y pH elevado.

1.2.- Campo de aplicación 
Este método determina unicamente la sílice soluble  en el intervalo de 0.5 a 20 mg/l. 
Se pueden analizar concentraciones mayores, diluyendo proporcionalmente la muestra. 
Para la determinación de sílice total, se efectúa antes del análisis una digestión alcalina y posteriormente se continúa con el método propuesto. 
La silice total, también se determina por método gravimétrico.

2.- Principios

La determinación se basa en la espectrofotometría de absorción en la región visible. 
Su relación cuantitativa se basa en la ley de Lambert y Beer que indica, que la absorción de la radiación es proporcional  a la concentración de la sílice presente.

La sílice y los fosfatos reaccionan con el ión molibdato en solución ácida ( pH= 1.2 a 1.5 ), formando un complejo de color amarillo de silicomolibdato y fosfomolibdato. Se adiciona ácido oxálico para destruir el fosfomolibdato. El silicomolibdato permanece sin cambio. 
Se adiciona  un agente reductor (sulfito de sodio) , que reduce el silicomolibdato a un complejo color azúl que obedece la ley de Lamber y Beer,

La intensidad del color azúl se mide a 650 nanometros por medio de un espectrofotómetro.

2.1.- Interferencias

Causan interferencia los fosfatos, la turbidez y  el color de ciertos iones ( Cu, Fe, Cr04=, taninos.) . 
El material y los reactivos contaminados pueden aumentar la cantidad de la sílice a la muestra por analizar. La turbidez y el color en caso de estar presentes, se pueden eliminar tratando la muestra con carbón activado. 
Evítese el uso de material de vidrio corriente y use reactivos analíticos de la más alta pureza . Es  recomendable guardar todos los reactivos en frascos de plástico.

3.- Aparatos

Cualquier espectrofotómetro que pueda usarse a una longitud de onda de 650 nanometros, con celdas de de 1 cm  ( Spectronic-20).

4.- Material

7 matraces volumétricos de 100 ml 
1 matraz volumétrico de 1 litro 
2 matraces volumétricos 500 ml 
1 matraz volumétrico de 250 ml 
7 matraces erlenmeyer de 125 ml 
Celdas para espectrofotómetro de 1 cm

4.1.- Reactivos

1.- Solución Patrón de 50 ppm de Sílice ( Si02 ) 
 Disolver 0.2367 g de Na2Si03.9H20 en agua destilada y aforar a un litro. Mézclese bién y guardese en frasco de plástico.

2.- Solución de Molibdato de Amonio al 10% 
Disolver 50 gr. de Heptamolibdato de amonio tetrahidratado en agua destilada y aforar a 500 ml. El reactivo se disuelve con lentitud necesitando agitación y un poco de calentamiento suave para ayudar a la disolución. Guardese en frasco de plástico.

3.- Solución de HCl 10% 
Disolver 50 ml de HCl con. (d=1.19 gr/ml) en 450 ml de agua destilada.Guardar en frasco de plástico.

4.- Solución de Ácido oxálico al 10 % 
Disolver 100 g de ácido oxálico ( C2H2O4.2H2O ) en agua destilada y aforar a 1 litro.

5.- Solución se Sulfito de Sodio 
Disolver 170 gr. de Na2SO3 en agua destilada y aforar a 1 litro

5.- Estandarización

Construya una curva de calibración con los siguientes puntos:   0, 2.5,  5, 10, 15 y 20 ppm de Si02 . 
Esta curva se prepara diluyendo en un matraz volumétrico de 100 ml la cantidad de ml de la solución patrón de 50 ppm de sílice que se anotan en la tabla y aforando con agua destilada a la marca de 100 ml

Posteriormente se añaden los reactivos a cada uno de los matraces como se menciona en el análisis de la muestra, para desarrollar la reacción de color. Se llena la celda del espectrofotómetro y se anota la lectura de la Absorbancia obtenida para cada estandar.

| PPM Si02 | ml de Solución Patrón | Aforar a 100 ml | Abs. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | " | 0 |
| 2.5 | 5 | " | - |
| 5 | 10 | " | - |
| 10 | 20 | " | - |
| 15 | 30 | " | - |
| 20 | 40 | " | - |

6.- Procedimiento

A.- BLANCO.-

- Preparar un blanco con agua destilada y reactivos, ajustar a 0 de Absorbancia.

B.- MUESTRA.-

- Colocar 50 ml de muestra en un matraz erlenmeyer de 125 ml.

- Agregar 5 ml de HCl al 10 %.

- Añadír 5 ml de Molibdato de amonio al 10 %.

- Se agita y se deja reposar 5 min.

- Se añaden 2 ml de la solución de ácido oxálico al 10 %

- Se agita y se deja reposar 2 min.

- Agregar 10 ml de sulfito de sodio (Na2SO3)

- Se agita y se deja reposar 2 min.

- Leer el % de Trasmitancia en una longuitud de onda de 650 nm

7.- Cálculos :

Determinar las ppm de Si02 por medio de la curva de calibración, después determinar por medio de la fórmula los me/l .

me/l  Si02  =     (ppm) (FD) 
                                                          peq. de Si02 
Donde : 
              peq. del SiO2 = 15.02 g 
              FD = Factor de dilución

8.- Precisión:

El error relativo de este método, de acuerdo a resultados interlaboratorios analizando muestras sintéticas, es de 3 %

9.- Bibliografía:

American Society for testing and Materials. Annual book of Standards 1994 
Determinación de sílice soluble en agua Metodo ASTM D859/88