RIVELATORI
Possono essere:
- universali se individuano tutti i componenti di una miscela
- selettivi se sono in grado di individuare solo alcune categorie di componenti
Si valutano in base a :
- selettività
- sensibilità il segnale può essere proporzionale alla concentrazione(1) o alla massa(2)
  (1) S=A . (Fc/m) A=area del picco
  (2) S= S/m
- rumore di fondo: segnale fornito dal rivelatore quando nel carrier non vi è alcun componente della miscela da separare
- deriva è legata all'instabilità del rivelatore ma anche allo spurgo lento della colonna. Essa rappresenta la componente lenta
- tempo di risposta → se breve il disturbo aumenta
  → se lungo si verifica una deriva lenta e continua
- limite di rivelabilità: quantità minima rilevabile
- limite(1) e intervallo(2) di linearità:
  (1)= concentrazione inferiore al 5%rispetto a quella per un andamento lineare
  (2)= intervallo di concentrazione entro le quali la sensibilità rimane costante
Esistono vari tipi di rivelatori:
RIVELATORE A TERMOCONDUCIBILITÀ
- universale e distruttivo
- formato da 2 sensori(uno lambito dal carrier e l'altro dal gas in uscita)
- composto da 2 celle
- elementi sensibili: filamenti di tungsteno o platino/ termistori(buona sensibilità solo a temperatura ambiente)
- per ottenere una > sensibilità ,la conducibilità termica del carrier deve essere molto diversa da quella delle sostanze da separare
- ha costi elevati ma compensati dalla ridotta manutenzione
RIVELATORE A IONIZZAZIONE DI FIAMMA (FID)
- universale e distruttivo
- il carrier(azoto) viene convogliato in un ugello(-) con aria e H2 che alimentano una piccola fiamma avvolta da un collettore cilindrico caricato +
  1. se il carrier non contiene nessuna sostanza → c'è solo una debole corrente
  2. se il carrier contiene sostante → quando raggiunge la fiamma vengono bruciate e ionizzate
- la temperatura è > tanto più sono autobollenti le sostanze da rivelare
- é poco selettivo
- molto sensibile
- molto robusto
  RIVELATORE A FIAMMA ALCALINA (AFID)

- é una variante del FID → si aggiunge una pastiglia di alogenuro alcalino sopra la fiamma, i composti che contengono azoto o fosforo producono specie ioniche sensibili e sono le uniche che “sopravvivono”
- più o meno selettivo(CsBr → più selettivo per il fosforo; RbCl → più selettivo per l'azoto)
- elevata sensibilità
  RIVELATORE A CATTURA DI ELETTRONI (ECD)
- selettivo e non distruttivo
- all'interno di un blocco schermato c'è una debole sorgente di raggi β può essere o una lamina d'acciaio o d'oro
- la sorgente = anodo di una coppia di elettroni che generano campo magnetico; il catodo funge da collettoe
- elettoni primari → colpiscono le molecole del carrier → elttroni secondari il cui flusso genera una corrente di fondo
- la sensibilità dipende dalla d.d.p.
- Per migliorare le prestazioni gli elettroni sono pulsati da una tensione pulsante

RIVELATORE A SEZIONE D'URTO: è una variante dell' ECD, particelle β emesse da trizio
ACCOPPIAMENTO GC-SPETTROMETRO DI MASSA
- rivelatore ideale per la GC
- permette di analizzare in tempo reale i singoli picchi in uscita dalla colonna
- gli spettrometri di massa su colonne impaccare sono del tipo quadrupolo dove gli ioni passano fra 4 aste parallele e affacciate a due a due
- il sistema GC-MS fornisce limiti di rivelabilità estremamente bassi
- elevata sensibilità e selettività
- completa universalità